제  품  명  칭

수동식 혈압계

제  품  모  델

ABN PALM SYSTEM 3

(AS-07M3)

제조사

ABN MEDICAL(인도네시아)

참고그림

용   도

환자의 혈압을 측정하는 아네로이드 형식의 혈압계

주요제원

및

성    능

<성능>

○ 보관가방에는 성인용. 소아용, 영아용 커프가 각각의 자리에 따로 보관할 수 있다.

○ 커프 별 사이즈에 대한 표시가 되어 있어 보관 및 구분이 용이 하다.

○ 원터치 커플링 방식으로 커프 교체가 용이 하다.

○ 보관가방에는 청진기를 보관할 수 있는 공간이 별도로 구성되어 있다.

○ 커프의 공기를 제거 할 때 버튼을 누르는 방식 이다.

○ 혈압계는 작동이 편리한 Palm 방식으로 압력게이지와 밸브 일체형 이다.

○ 커프는 내구성과 접착성이 뛰어나야 하며 적절하게 조절하여 사용할 수 있다.

○ 동맥 방향에 대한 표시가 되어 있어 신속한 사용이 가능 하다.

○ 본체 사이즈 : L2(160mm) / 게이즈 사이즈 : L1(80mm), INNER 사이즈(50mm)

○ 본체 제질 : ABS Plastic

○ 측정범위 : 0~300mmHg(2mmHg씩 조절 가능) / 측정 정확도 : ±3mmHg

○ 운송가방 사이즈 : L(23cm) x H(17cm) x W(7.5cm)

○ 본체 무게: 155.8g / Drop test : 75cm

○ 커프사이즈

번호	사이즈	L(cm)	H(cm)	무게(g)
1	Infant	26	7.5	37.2
2	Child	34.5	11	63.4
3	Adult	54	15	109

<인증>

○ CE인증

구성품

본체 1개 / 커프(성인,소아,영아) 각 1개 / 파우치 1개